脉冲磁场刺激仪技术规格       标底35.5万

| 编号 | 技术规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量：1套； |  |
| 2 | 配置: |  |
| 2.1 | 刺激发生器（0-50Hz） | 1个 |
| 2.2 | 刺激线圈 | 1个 |
| 2.3 | 工业一体化PC电脑 | 1台 |
| 2.4 | 专用推车 | 1台 |
| 2.5 | 刺激线圈支架 | 1副 |
| 2.6 | 刺激定位帽 | 10个 |
| 2.7 | 产品操作手册 | 1本 |
| 3 | 技术规格（参数）： 用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗（须提供证明：《医疗器械产品注册证及登记表》及附件、变更文件或国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》中有该项说明。生产商或经销商自己出具的报告文件不采用）。 |  |
| 3.1 | 刺激线圈双相波单边最大磁感应强度：1.0～3.0Tesla |  |
| 3.2 | 输出脉冲频率（刺激频率）：0～50Hz 连续可调 |  |
| 3.3 | 输出脉冲频率在1Hz以下时，步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为1Hz |  |
| 3.4 | 磁感应强度最大变化率：10KT-50KT/s |  |
| 3.5 | 脉冲上升时间：40-120μs |  |
| 3.6 | 双相波单边脉冲宽度：100～200μs |  |
| 3.7 | 温度显示与控制保护:≤41℃ |  |
| 3.8 | 通过EMC电磁兼容性测试，符合YY 0505-2012《 医用电气设备第1-2 部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》，必须提供国家认可医疗器械检测中心出具的检测报告加以证明，生产商或经销商自己出具的报告文件不采用 |  |
| 3.9 | 通过ISO13485、ISO9001质量体系认证并获得证书。必须提供认证证书的原件或复印件加以证明，生产商或经销商自己出具的报告文件不采用 |  |
| 3.10 | 具备触发输入输出通用接口，开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。 |  |
| 3.11 | 单脉冲、重复脉冲刺激等多种刺激模式自由调整 |  |
| 3.12 | 可推移整机结构：静音脚轮设计、可固定线圈支架 |  |
| 3.13 | 刺激发生器和推车可以固定也可以分开，以方便医院使用及配套升级 |  |
| 3.14 | 支架可以上下任意调节，也可以360度任意旋转固定 |  |
| 4 | 刺激线圈 |  |
| 4.1 | 半导体冷却系统，动态实时降温，整机中不含有任何液体成份，以确保人员及电器安全。必须提供第三方证明性文件作为证据，生产商或经销商自己出具的报告文件不采用 |  |
| 4.2 | 刺激线圈可以随意插拔，以方便医院使用或更换不同线圈 |  |
| 5 | 其它配置 |  |
| 5.1 | 专业的医用一体机PC电脑，及配套的脉冲磁刺激的控制软件 |  |
| 5.2 | 17〃以上的显示屏，方便医生操作和观察 |  |
| 5.3 | 显示器可以左右≥50度旋转，方便医生观察 |  |
| 5.4 | 中文界面，方便医生的操作和使用 |  |
| 5.5 | 可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗研究方案，海量储存，输出打印功能 |  |
| 6 | 免费保修期二年：1小时内快速响应，24小时内到达用户现场予以维修，维修解决不了，在一周内提供替代机器，保证科室运转。 |  |