超声骨密度仪技术参数

1、超声波参数：BUA（宽带超声衰减）  SOS（超声声速）  OI（骨质疏松指数）

2、测量方式： 全干式、双向超声波发射与接收

3、检测部位：脚跟部位

4、探头频率： 0.5MHz±10%

5、-6db时宽带；＞60%

6、测量时间： ≤25秒

7、测试重复性OPR;≤±1%

8、测量精度： SOS ≤±2%

9. 测试重复性;BUA≤±5%

10、诊断参数： BUA. OI值、T值、Z值、SOS，OPR , 成人比，同龄比，

（注：儿童参数：肥胖度指数，身高预测，体重指数、儿童Z值图表。）

11、超声波输出TIS： 2.8*10 -3mW/cm2

12、定标（校正）：人体仿真模块自动定标

13、温度补偿系统： 自动补偿温度所造成的测量偏差

14、操作湿度（非冷凝）： 30-70% 相对湿度，0-80%非冷凝。操作温度： 10-30℃

15. 标准双USB接口输出，可外接平板电脑，笔记本，台式机电脑使用，可外接不同型号打印机输出报告。

16；可外接直流电源+9V或+12V输入使用

17； 诊断报告输出；测试数据自动诊断，内置打印报告输出。也可外接打印机输出报告，可在诊断报告输入诊断信息，软件支持发送PACS系统。提供标准DIOM接口。

18、测量部位及探头间距：自动定位超声探头，自动调整探头测量间距与足跟部直接接触。

19、骨密度软件测试系统；儿童及成人骨密度测试软件，

语言切换；中文 英文界面设置可选。

软件风格；简洁和金典界面可选。

自动搜索最佳信号。自动提示测试部位放置是否正确。

20. 探 头；在产品寿命期内不需更换，可永久使用。

21、电源要求： AC220V±10% 50Hz，3.15A  125W

配置清单

1、超声骨密度仪主机（含内置打印机）                一台

2、足跟辅助台（随机2个成人+1个儿童）             一套

3、联想电脑一体机(含键盘、鼠标、鼠标垫)            一套

4、平板电脑（支持Windows10，触摸功能）            一台

5、彩色喷墨打印机                                 一台

6、校准模块                                        一个

7、USB电缆                                        一根

8、电源电缆                                        一根

9、软件光盘                                        一张

10、耦合剂                                          2瓶

11、说明书（含三证、验收单、质保单）               一套