全自动染色机

1. 工作条件:

1.1 环境温度:     0～45℃，

1.2 相对湿度:     70％

1.3 工作电压:     AC220～240V，50～60z

2. 技术要求

技术指标要求：

2.1、整机原装进口产品；

2.2、电脑控制，全自动化设计；采用连续处理方式进行染色；。

2.3、自带LCD超大彩色显示器，触摸操作方式；

2.4、中文操作界面

2.5、玻片篮运行方式：X-Y运行轨迹

2.6、可编辑程序数量≥50套；

2.7、具备电脑存取功能，记录机器运转情况记录；

2.8、有3种规格的药液缸可供选择：标准药液缸，小型药液缸，特殊药液缸，用户可选择标准药液缸加特殊药液缸，也可选择小型药液缸加特殊药液缸的排列组合，方便用户针对性使用；

2.9、可以连接科室现有的封片机组成一体化染色封片工作站，中间无需任何转换装置。

2.10、通过采用小型药液缸加特殊药液缸，使H.E染色+Pap(巴氏)染色，H.E染色+特殊染色， Pap(巴氏)染色+特殊染色等各种组合可同时进行

2.11、可以对处理进行随时监控，不仅仅是运行过程中的实时状态监控；

2.12、染色开始槽和水洗槽均可以自由设定，如：染色开始槽可设定为1~3槽，水洗槽可设定为2~5槽。水洗周期也可以自由设定；

2.13、标准试剂缸数量≥30个；

2.14、特殊试剂缸最大容量≥160ml，

2.15、小型试剂缸最大容量≥255ml，

2.16、标准试剂缸最大容量≥820ml，每个试剂缸均可以单独设定振荡功能；

2.17、每缸的振荡次数、频率、幅度可程序设定

2.18、具有药液管理功能，同时对药液使用次数也可以进行管理，并对用户进行通知；

2.19、具有置换促进功能,将玻片架提出液面,然后再浸入液面,防止高浓度药液导致染色发生不均或者串色

2.20、具有干燥功能

2.21、染色篮筐架材质能够防止不粘带任何药液，以免污染下一试剂缸中的药液。

2.22、所有药液缸均置于托盘中，使得配置交换简便易行，而且防止药液缸变形

3、 配置

10个容量为20张载玻片型载片篮，10个容量为20张载玻片型载片篮适配器，10个容量为10张载玻片型载片篮，10个容量为10张载玻片型载片篮适配器，3个10张载玻片型载片篮装/卸适配器，22个标准药液槽，试剂容量为680~820ml，8个标准药液槽盖，8个特殊药液槽，试剂容量为160~180ml

8个特殊药液槽盖，2个加温药液槽，4个水洗槽，≥850ml

6个开始/结束槽，带手柄，3个3位槽架（3格托盘），3个3位槽盖，3个4位槽架（4格托盘），3个4位槽盖，1个特殊药液槽架（特殊染色用托盘）

2个活性炭过滤器，1个闪存卡，1套药液槽标签（开始、结束、PE），

1套载片篮适配器标签。