深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 智能中药湿药敷 | 是否进口 | 否 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 8 | 合计金额 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术性能要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、220V±5HZ，功耗≤600VA; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、温度设置范围50℃～95℃，温控精度：±2℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、自动检测水位，检测到低水位时自动进水，5分钟未达到中水位自动报警； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、50℃～95℃可自动和手动控制加热，开机默认控制温度75℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、水箱体积：80L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、温热敷装置的相关尺寸： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）恒温加热箱外形尺寸：70cm(L)×35cm(W) ×45cm(H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）恒温加热箱内箱尺寸：120cm(L)×72cm(W) ×95cm(H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、加热时间：从室温25℃加热到75℃需要120min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、液晶显示当前时间、自动、手动工作、当前温度、设定温度、水位信息、设定的工作时间； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、具备仪器水位故障自动检测及处理方式提示功能；当仪器的水位显示低水位自动进水超过5min还未达到中水位时，并在中文液晶屏上显示故障处理方法，确保仪器使用的安全性、方便性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、正常工作条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）环境温度范围：－20℃～60℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）大气压力范围：50kPa～160 kPa； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3）相对温度范围：不大于80%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4）电源：a、c220±10%、5HZ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、配置要求：

| 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 台 |
| 电源线 | 1 | 条 |
| 标准毛巾布套 | 2 | 个 |
| 颈部毛巾布套 | 1 | 个 |
| 手部毛巾布套 | 1 | 个 |
| 标准湿热敷袋 | 9 | 个 |
| 标准湿热敷袋（加长型） | 1 | 个 |
| 肩颈湿热敷袋 | 1 | 个 |
| 手部湿热敷袋 | 1 | 个 |
| 不锈钢篮子/架子（一套） | 1 | 套 |
| 保险丝8A | 4 | 个 |
| 使用说明书 | 1 | 份 |
| 保修卡 | 1 | 张 |
| 合格证 | 1 | 张 |
| 产品三证 | 1 | 份 |
| 配件清单 | 1 | 份 |
| 装机验收单 | 2 | 份 |
| 顾客满意度调查表 | 1 | 份 |