深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 舌诊图像诊断仪 | 是否进口 | 否 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 10 | 合计金额 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术性能要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.具有医疗器械注册证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.是国家中管局中医诊疗设备选型推荐目录产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）功能参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.光照环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 采用LED光源，无闪烁，光源特性接近自然光源，暗箱采集环境，防止外界环境光干扰； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 显色指数 Ra≥90; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 色温5000K≤Tc ≥6000K ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 照度与照度的均匀性：多点检测舌、面单元患者应用部分的照度值均为3600±10% lx。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5采用直径5dm的大直径积分球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 机构要点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 符合人体工程学的采集口，贴合面部，防止外界环境光的干扰，便于拆卸消毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 带有排风扇和消毒紫外灯装置，便于每次使用完后进行消毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 外形小巧，便于携带和搬运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 相机性能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 电脑与相机相连接，实现电脑对相机拍摄的远程控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 采用专业单反相机，有效像素约1220万，具有微距拍摄功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 色彩校正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用国际通用的24色标准色卡，校正相机白平衡、曝光条件和色彩偏差，拍摄后文件中对应的LAB值与色卡标准的LAB值比较误差≤10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 舌象分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舌象信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舌体：舌体面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舌质颜色：R值、G值、B值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舌苔颜色：R值、G值、B值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舌苔面积：舌苔面积与整个舌面的面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 齿痕：齿痕数量、最大齿痕面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瘀斑：瘀斑数量、最大瘀斑面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裂纹：裂纹数量、最大裂纹长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点刺：点刺数量、点刺面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舌色：淡白、淡红、红舌、绛舌、暗红、青紫、紫、夹瘀、舌尖红共9种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苔色：正常、白、浅黄、深黄、焦黄、灰、黑、绿、霉酱共9种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苔质：薄、厚、滑、润、燥、糙、腻、腐、镜面舌共9种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舌形：正常、老、嫩、胖大、瘦薄、齿痕、裂纹、点刺、肿胀共9种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舌态：正常、震颤、歪斜、萎软、强硬、短缩、吐弄共7种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.存储、查询和统计： 病人舌象的分析结果，以图文形式保存为电子病历文档并存入数据库中，方便进行查询与统计，并具有前后舌象对比功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、配置要求：

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 台 |
| 说明书 | 1 | 本 |
| 出厂合格证 | 1 | 张 |
| 保修卡 | 1 | 张 |
| 光盘 | 1 | 张 |
| 笔记本 | 1 | 台 |