**全自动琼脂糖凝胶电泳仪技术参数**

1. 电泳介质：琼脂糖凝胶
2. 整套系统须为全自动分析系统：点样、电泳孵育、染色、脱色、烘干能在同一仪器中进行

▲3、电泳速度：≧100标本/小时

4、点样方式：机内自动点样、一次点样成功、无需重复点样

▲5、加样系统：全自动加样，采用微孔滤纸渗透加样方式加样，加样梳为一次性，避免交叉污染，且试剂盒内配备，无需另购

6、加样量：≦40ul/标本

▲7、检测项目：≧6项，并且都具有试剂项目注册证

8、可检测项目包括：血清蛋白、血红蛋白、尿蛋白（按分子量大小排列）、本周氏蛋白、脑脊液（等电聚焦法）、泪液、免疫固定、同工酶（LDH、CK-MB、ALP、CK-MB亚型）、糖化血红蛋白HbA1c、脂蛋白+Lp(a)、高分辨率电泳等；

▲9、免疫固定电泳：可在电泳过程中，直接将抗体快速加在琼脂糖凝胶板上的血清中，5秒钟使抗体完全覆盖到血清上，抗体结合血清充分反映。操作简便。

▲10、尿蛋白电泳：可以按电荷量大小和分子量大小来排列两种方法检测。尿液不需要浓缩，最低检测量可以达15mg/L。投标时需提供尿蛋白电泳后胶片。

▲11、脑脊液电泳：应用酶标记抗血清进行免疫固定来检测、分辨脑脊液中的寡克隆区带，通过血清和脑脊液对照，电泳结果可直观看出患者中枢神经系统是否受到感染、血脑屏障是否受损。需提供与该仪器配套的原装试剂，并在投标时出具该试剂国家医疗器械进口注册证。

12、电脑部分：电脑为品牌机，CPU：P4,内存：2G，硬盘：500G，17寸液晶显示器，数据可联网。

13、分析软件：WINDOWS XP操作平台，具有中文分析软件系统，并能与医院计算中心联网。

14、扫描速度：≧100标本/分钟

15、售后服务：整机免费保修一年，终身维修。免费培训检验人员和工程师。