全自动凝血分析仪招标参数

一、设备名称：全自动凝血分析仪

二、设备数量：一套

三、功能用途：临床试验室智能化的检测血栓/止血分析系统的全自动仪器，全面筛查机体凝血、抗凝和纤溶等功能。

四、主要技术要求：

1、四种检测方法：凝固法、发色底物法、免疫法、凝集法四种；检测通道：≥10个检测通道，每个检测通道均可同时做凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法。

2、测试速度：PT ≥180 tests/h（不含演算FBG）；PT and APTT ≥ 110tests/h ；PT, APTT, Fbg and ATIII ≥100 tests/h; DD, FDP ≥ 90tests/h。

3、试剂管理系统：40个10℃冷藏位和5个常温位：适合所有类型的试剂瓶；乏因子血浆，质控品和校正品可以随意放置；关机后，冷藏位独立运作；通过条码扫描获取试剂所有信息；试剂位倾斜，降低死体积，减少浪费。

4、多波长检测系统：自动切换选择合适的波长：每0.1秒，每个检测可同时被5个波长分析一次(340, 405, 575, 660 and 800 nm ) ；通过多波长检测完成后，系统自动选择合适的波长,避免干扰。

5、在线质控QC：仪器能自动记录质控的结果,绘制质控图谱,可以连接到我们的网络支持系统(SNCS)；日常质控数据可以自动发往服务器，操作老师可以实时和别的实验室比较 QC结果。

6、样本质量监测：通过多波长系统自动检查和标记异常标本--HIL (溶血, 黄疸和脂血) 。

7、能自动检测标本的抗凝比例。

8、自动转换标准曲线：仪器可保存多条定标曲线，根据放入的试剂批号，自动转换标准曲线 。

9、自身抗凝物分析：有MDA（多点稀释平行生物抗性分析）功能。

10、急诊位：≥5个（急诊标本在任何时候都有优先检测的权利）。

11、进样器：自动连续进样、随时追加样本。

12、试剂针、样本针：1根样本针、1根试剂针（液面感应和瞬间加热到37℃功能）。

13、混匀：采用漩涡状混匀方式，无交叉污染。

14、试剂开放：所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展。

15、Fbg检测：仪器拥有PT演算Fbg与Clauss法实测Fbg两种方法。

16、反应杯：容量≥500个，可独立连续自动添加，单个取用，非四联杯等类型。

五、配置要求：

1、全自动凝血分析仪       1台

2、中文工作站电脑         1台

3、系统软件               1套