单位：万元

| 设备名称 | 生化分析仪 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 12 | 合计金额 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测原理：分光光度法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 分光方式：双波长后分光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主机类型：便携式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 光源：氙闪灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测方法：比浊法、速率法、终点比色法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配套试剂：试剂为单人份试剂盒，每个试剂盒可检测多项指标，由仪器厂家生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 校准方法：一点校准、两点校准、多点线性校准与非线性校准/条码校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 定标方式：主机内置一个二维码扫描仪，通过扫描试剂包装上的二维码读取定标信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测时间：每人不超过15分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主机内置离心系统，支持抗凝全血、血清、血浆三种方式加样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测项目不少于30项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 杂散光：A≥3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 吸光度准确性：A=0.5：≤±0.01 Abs；A=1.0：≤±0.02 Abs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 吸光度重复性：CV ≤0.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 吸光度稳定性：≤0.003 Abs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 温度精确度：37℃±0.1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 温度波动性：≤±0.03℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 最小采血量：不超过120ul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 用水量：平均每人检测用水不超过500ul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 生化仪主机可储存40000例样本数据和质控数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 结果查询：可以根据病人的中英文信息查询结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 生化仪主机无液体流道管路，检测前后无需清洗维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测过程无废液流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 样品异常提示：检验报告对溶血、黄疸、脂血的样本有异常提示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 生化仪主机配有触摸式彩色显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 使用界面：中英文操作界面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 仪器内置实时全自动质量控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工作环境温度：15-32℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工作环境湿度：40-80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 生化仪主机重量不大于6.5kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 生化仪主机内置热敏打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电源：AC100V-240V, 50-60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主机有USB接口、RS232接口、以太网接口，可连接医院数据管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 仪器具有远程软件升级和数据传输功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 生化仪主机占地面积少于0.06m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 从开机到检测不超过5分钟。 - 要求开放试剂，提供试剂报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配置清单（每套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号; 物料描述; 单位; 数量. 37.1; 主机; 台; 1. 37.2; 电源适配器; 个; 1. 37.3; 串口线; 条; 1. 37.4; 加样枪; 支; 2. 37.5; 软件光盘; 套; 1. 37.6; 防尘海绵; 个; 1. 37.7; 螺丝刀; 把; 1. 37.8; 枪头盒; 个; 2. 37.9; 热敏打印纸; 卷; 2. |