全密封组织脱水机

1. 工作条件:

1.1 环境温度:     5～40℃，

1.2 相对湿度:     ＜60％

1.3 工作电压:     AC220～240V，50～60z

2. 技术要求

2.1、全封闭脱水。

2.2、具有常压、加正压、负压和加热功能。

2.3、电脑控制，彩色LCD触摸显示器操作面板。

2.4、中文操作界面

2.5、最大处理量≥320个标准包埋盒。

2.6、可根据处理组织标本有两档切换功能，减少药液的使用量

2.7、全封闭作业，排出的废气能经过冷凝器过滤和颗粒状活性碳过滤两级处理。

2.8、搅拌方式4种:可通过反复加压、减压的P/V循环，反复泵进、泵出的搅拌。

2.9、石蜡缸≥4槽。每缸容量:5L，总容量≥14.5升。采用可拆卸的抽屉式结构，便于清洁，避免管道堵塞。

2.10、试剂缸≥16个，包括10个试剂缸，1个废蜡收集缸，1个冷凝液瓶，1酒精清洗缸，1个二甲苯清洗缸,1个酒精备液缸,1个二甲苯备液缸等。

2.11、药液缸容量：2.7-3.5L。

2.12、处理缸有≥4个超声液位探感器。超声波传感器不受污染物影响，检测准确。

2.13、配有1个大于等于10 L大容量备用100%酒精和1个大于等于10 L大容量备二甲苯两个新药液桶。

2.14、通过自动药液传送功能实现自动药液更换功能：可选择药液群更换模式；单槽更换模式。即使在组织标本处理过程中仪器也可自动完成酒精、二甲苯、石蜡的自由更换。

2.15、具有药液管理功能: 仪器自动检测组织处理过程中的药液量是否充足，当发生药液不足或药液连接不当时，可启动自动补液功能或替代处理功能,从而防止因药液不足而导致的处理中断,可保证组织处理过程顺利完成。

2.16、自动补液功能SM1：当发现药液不足时仪器自动从相同种类药液组的下一缸补充药液；不能从下一缸补充时，仪器自动选择从新药液缸补充药液。

2.17、自动补液功能SM2：当发现药液不足时仪器自动新药液缸补充药液；不能从新药液缸补液时，仪器自动从相同种类药液组的下一缸补充药液。

2.18、替代处理：如果由于药液连接不良等原因，使药液供给发生异常情况时，仪器自动从同类药液的前一个缸替代进行标本处理。

2.19、药液的供排方式：组织处理过程中，各种药液从处理缸的上部供给，从下部排出，提高药液对组织的浸透效率。

2.20、自动对处理时间校验功能。

2.21、可储存处理程序≥50个。

2.22、清洁程序≥3个，清洗次数可自行设定。

2.23、二甲苯冲洗具有加温功能，可大幅度缩短清洗时间。

2.24、连接管道的多向旋转阀采用独特的陶瓷材料，不易黏结石蜡和其他杂质，从而避免堵塞管道。

2.25、处理缸盖内置加热功能，防止试剂蒸汽结露及结蜡，避免二甲苯及凝固的石蜡被带至下一个程序，将药液的相互污染减少到最小程度。

2.26、试剂瓶箱体内设有LED照明功能，便于目测确认药液余量。LED在样本处理、清洗、药液更换开始时自动亮灯。

3. 配置

标准配套包括:

1个主机

12个完整的试剂瓶

1 个冷凝容缸

1个备用药液瓶

4 个石蜡缸

1个带盖的石蜡废料瓶

2个烟雾过滤器

2 个样本篮筐

1个篮传输支架

3个外部排放和加注软管

2个刮蜡器

1 根电源线

1本说明书