| 设备名称 | 神经肌肉刺激器 | 是否进口 | 进口 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 2 | 参考报价 | 16 | 合计金额 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、四个独立电刺激治疗通道，可同时使用四个不同的治疗波形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、四个独立的电刺激治疗通道，独立的定时器可同时治疗多个病人或部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、独据四个电刺激治疗通道和一路超声波治疗通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、存储器可识别错误编码报警提示，并提示停止输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、配有双频1和3MHZ的5cm²超声波探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、采用通用电缆连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、可同时治疗五个患者或者五个治疗部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、探头界面为晶体探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、输入功率：100～240Vac, 50～60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、超声频率：1.0MHz±5%3.0MHz±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、、模 式：持续型，脉冲型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、脉冲重复率：100Hz±20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、脉冲宽度：0.5、1、2、3、4、5ms±20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、时间性峰值/平均强度比：20:1、10:1、5:1、3.3:1、2.5:1、和 2:1 ±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、上升时间0-5s，以0.1s为递增量★电刺激波形：干涉波、预调制波、俄式中频电、EMS，高频电流，TENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、微电流和直接电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17、调幅模式：矢量旋转、浪涌模式、交互往复模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18、输出功率： 11W（持续）——超声波输出探头，1MHz 16.5W（脉冲）——超声波输出探头，1MHz 12W（持续）——超声波输出探头，3MHz 18W（脉冲）——超声波输出探头，3MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19、最大强度：2.0 W/cm²(持续); 3.0 W/cm²(脉冲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20、波束不均匀系数：≤2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21、、治疗时间：0-60分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22、重 量：4.9Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23、外形尺寸：12.4x34.5 x26.7（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 超声探头5平方厘米 | 1个 |
| 3 | 探头连接线 | 1条 |
| 4 | 超声波耦合剂 | 1瓶 |
| 5 | 两根电极线套装 | 4根 |
| 6 | 单根的电极连接线 | 1根 |
| 7 | 电极片 | 1套 |
| 8 | 用户手册 | 1本 |