- 除颤监护仪                                            标底价格28万元

1、适用范围及必备功能要求：

1.1、适用于终止患者的心动过速及心室颤动症状，可为患者进行半自动体外除颤治疗、手动异步除颤治疗、同步心脏复律治疗、体外无创起搏治疗。

1.2、可以对患者进行12导联心电、血氧饱和度、无创血压和呼气末二氧化碳监护。

1.3、具有视觉和中文语音反馈功能，协助急救人员根据AHA/ERC指导方针中规定的胸外按压比率、深度和工作周期来执行高质量心肺复苏。

2、除颤功能：

2.1、具备中文语音提示和中文字符显示，中文仪器操作面板，方便医护人员使用。

2.2、手动与自动体外除颤模式随时切换。

2.3、体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮，方便单人急救操作。

2.4、体外除颤把手具有皮肤接触感应及提示功能。

2.5、采用低能量双向波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值：≤120焦耳。

2.6、最高能量：≤200焦耳。

2.7、最小除颤能量≤1J，适用于低体重儿等特殊情况的婴幼儿患者。

2.8、最高能量充电时间（充满电的新电池前15次充电）: ≤7秒

2.9、符合除颤去极化电生理，放电时间最大值：＜16毫秒，病人阻抗不影响放电时间，避免高阻抗患者放电时间过长而诱发的再次室颤的发生。

2.10、正相放电时间＜10毫秒。

2.11、反相放电时间＜6毫秒。

2.12、病人有效阻抗最大值：＞250欧姆。

2.13、病人有效阻抗最小值：＜15欧姆

3、体外无创起搏：

3.1、起搏方式：VVI 按需型；非同步方式

3.2、脉冲类型：矩形，恒流

3.3、脉冲宽度：≥40毫秒

3.4、起搏电流最大值：≤160mA

3.5、起搏电流最小值： 0mA

3.6、起搏频率：30到180次/分

4、心肺复苏质量监护及反馈功能：

4.1、具有心肺复苏质量监护及反馈功能，辅助急救人员根据2015年AHA/ERC《心血管急症及心肺复苏指南》规定的频率和深度实施即时高质量心肺复苏。

4.2、具有心肺复苏质量数据显示，能显示按压深度、按压频率、胸腔回弹程度、灌注效果。

4.3、按压深度测量最小值：≤2厘米

4.3、按压深度测量最大值：≥7.5厘米

4.4、具有按压频率节拍器功能，会发出标准按压频率提示音。

4.5、按压频率测量最小值：≤50次/分钟

4.6、按压频率测量最大值：≥150次/分钟

5、心电监护：

5.1、心电导联选择：除颤电极导联及标准12导联心电监护

5.2、符合心肺复苏质量控制新标准，在胸外按压期，能自动去除胸外按压干扰，实时显示去除胸外按压干扰波的心电图型，不需要中断按压即可识别是否需要除颤治疗，以确保胸外按压指数≥60%的新标准。

5.3、心电幅度：多档位(≥3档)

5.4、心率：30到300次/分

5.5、有心率报警功能

6、血氧饱和度监护功能：

6.1、测量方式：红外测量法。

6.2、血氧饱和度监护范围：1%-100%

6.3、血氧饱和度分辨率：1%

6.4、脉搏测量范围：25-240次/分

6.5、脉搏分辨率：1次/分

7、无创血压监护：

7.1、测量方式：双管袖带振荡法

7.2、测量范围：收缩压20-260毫米汞柱；舒张压10-220毫米汞柱；平均动脉压13-230毫米汞柱

7.3、精确度：≤±3毫米汞柱

7.4、具有快速血压测量技术，在充气过程中实现血压测量，测量时间：≤30秒。

8、呼气末二氧化碳（ETCO2）监护

8.1、测量方法：采用微流式测量法

8.2、ETCO2监测范围：0-150mmHg

8.3、ETCO2精度：0-38：±2mmHg，39-150：±5%+0.08% mmHg＞38

8.4、呼吸频率范围：0-149次/分钟

8.5、呼吸频率精度：0-70：±1次/分钟；71-120：±2次/分钟；121-149：±3次/分钟

8.6、采样流量：50ml/min-7.5+15ml/min

8.7、一般响应时间：2.9s

8.8、最大响应时间：3.9s

9、显示、数据保存、事件标记及打印功能：

9.1、显示器种类：高分辨率彩色显示器

9.2、显示器尺寸：≥ 6.5英寸

9.3、显示波形：≥4道波形

9.4、12导联诊断图显示:可同屏显示12导联心电图,也可同屏显示6道实时心电与6道前一次分析心电对比图,以识别ST段的改变值.

9.5、数据储存量：≥32幅12导联心电图分析图、500个非心电图事件记录或24小时4波形全览图。

9.6、内置打印机，可打印波形及心肺复苏参数，包括除颤打印参数：时间、日期、心率、选择能量、实际除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度、导联等。

9.7、免费提供心肺复苏质量分析报告软件。

10、安全性能：

10.1、配置便携式急救包，适合航空急救，具有适航证。

10.2、工作大气压力：580毫巴 至 1030毫巴

10 .3、工作温度：0℃至50℃

10.4、储存温度：-30℃至70℃（适合强阳光直照下救护车内温度环境）

10.5、工作湿度：相对湿度15% 至95% ，无结霜。

10.6、防尘防水指标：IP55或以上

10.7、抗冲击性能：100g 6mS 半正弦刺激波

10.8、整机重量：≤5.5千克（含电池及记录纸）

11、电源及电池：

11.1、交流电源：220V/50Hz，最大功耗：≤300瓦

11.2、电池：可充电式锂电池，

11.3、充电时间：≤4小时

11.4、工作时间：心电监护时间≥6小时，最高除颤能量充放电≥100次；

12、具有如下升级功能：

12.1、三道有创血压及双道体温监护功能

12.2、碳氧饱和度(% SpCO) 监护功能

12.3、高铁饱和度(% SpMet) 监护功能

12.4、血红蛋白（SpHb）监护功能

12.5、血氧含量（SpOC）监护功能

12.6、输液反应指数（PVI, PI）监护功能

13、通讯接口：具有WIFI及蓝牙通讯功能，开放式SDK数据包，便于连接医院信息系统及无线急救网络。

配置清单：

| 序号 | 品 目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 除颤监护仪主机 | 1 台 |
|  | 成人、儿童一体化体外除颤板 | 1 对 |
|  | 12导心电导联线 | 1 套 |
|  | 血氧饱和度探头 | 1个 |
|  | 血氧饱和度延长线 | 1条 |
|  | 无创血压袖带 | 1个 |
|  | 无创血压延长管 | 1条 |
|  | 呼末二氧化碳传感器 | 1根 |
|  | 重复性充电锂电池 | 1 个 |
|  | 重复性CPR反馈电极片 | 1对 |
|  | 一次性贴膜 | 12对 |
|  | 除颤起搏多功能电极片 | 1对 |
|  | 除颤导电糊 | 1 支 |
|  | 交流电源线 | 1 根 |
|  | 记录纸 | 5 卷 |
|  | 中文操作说明书 | 1套 |
|  | 心肺复苏质量回顾分析统计软件 | 1套 |
|  | 便携包 | 1套 |