单位：万元

| 设备名称 | 外周血管血压脉搏检测仪 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 血管外科 | 数量 | 1 | 参考报价 |  | 合计金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 血压测量方法：多普勒法测血压、示波法测血压、多普勒法及示波法同时测上下肢血压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 同时工作气路：1气路、2气路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 全自动充放气控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 多普勒超声探头8MHz 4.1 工作频率：8MHz±10% 4.2 静态电容量：发、收换能器各为500pF±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、 血压脉搏测量功能 5.1 脉率测量范围：300bpm – 245bpm 5.2 脉率测量精度：±2bpm 5.3 脉率分辨率：1bpm 5.4 血压量程： 0mmHg到300mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、 血压检查参数：收缩压（SBP）、平均压（MBP）、舒张压（DBP）、脉压（PP）、心率（HR） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、 多普勒检查参数：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、 脉搏指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、 检测方式：单肢检测、双肢检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、 袖带：成人血压袖带、成人大腿血压袖带、加大成人血压袖带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、 遥控器操作：一指操作：血管选择、音量、充气、放气、深度、功率、冻结/解冻、等均可无线操 作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、 测量部位及流程：均可根据用户需要进行自定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、 台车：配一体式台车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |