**膀 胱 扫 描 仪**

**一、技术参数：**

1、探头：机械扇扫三维多切面扫描探头；

2、探头频率：2.6MHz；

3、探测深度：≥140mm；

4、扫描角度：94°

5、测量范围：0 ml～999 ml；

6、测量精度：60ml≤V<150ml,误差率为±25%；150ml≤V≤999ml,误差率为±15%；

7、电池管理：容量指示，电量过低提示；

8、屏幕尺寸≥8.0英寸TFT LCD 彩色液晶屏；

9、扫描切面：切面之间扫描转换；

10、操作选择：触摸屏、按键两种操作模式可选；

11、测量结果显示：显示6个B型超声图像切面；

12、图像显示：实时动态显示测量图像功能；

13、自动识别：自动识别、自动勾边膀胱液性暗区边界；

14、自动计算：自动测量计算测量容积结果及膀胱内尿量值；

15、病例管理：病历存贮功能、病历浏览功能、病历导出功能；

16、输出接口：USB数据接口；可连接打印机和电脑；USB接口可升级软件；

17、扫描结果信息记录：日期、时间、测量结果、性别、患者ID、膀胱形态图；

18、产品结构；主机与移动支架可拆卸，便携式、推车两种用途可选；

19、使用环境温度：+5℃～+40℃；相对湿度：≤70%；

20、电磁环境：远离强电场、强磁场设备及高电压设备；

21、扫描切面：膀胱扫描切面≥20个。

**二、标准配置：**

1、主机一台；

2、探头一只；

3、电源适配器一个；

4、充电器一个；

5、电池2个；

6、打印纸一卷；

7、手提箱；

8、移动工作台一套；

**三、售后服务：**

1.系统维护：免费更新、升级软件，免费定期校正产品，提供视频操作培训指南。

2.维修：免费保修2年。维修响应时间2小时，维修期间无偿提供维修周转机使用。

**四、制造商资质：**

需提供投标产品的CE认证证书；FDA注册证；TGA认证；CMD质量体系认证，国内注册证；国内检验报告；产品注册名称和指标符合对应的国家标准。