深圳市罗湖区人民医院

招标文件

项目编号：LHYY-GC-2017005

深圳市罗湖区人民医院2017招标公告18

项目名称：罗湖区人民医院DR机房射线防护工程

深圳市罗湖区人民医院

2017年2月

目   录

一、招标公告

（见罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）

二、投标人须知

三、投标人资格及相关要求

四、投标人必须提交的资料

五、DR机房射线防护工程报价表

六、投标承诺书

七、射线防护工程设计方案

二、投标人须知

1、项目概况：

1.1、项目名称：罗湖区人民医院DR机房射线防护工程

1.2、项目概况及地点:

罗湖区人民医院体检中心DR机房射线防护工程（包括原防护门拆除，更换新的电动防护门及手动平开门）经检测辐射量超过国家标准，存在医疗安全隐患。

1.3、项目编号：LHYY-GC-2017005

1.4、项目性质：工程类

1.5、项目预算：不得超出11.9万元

1.6、项目承包方式：专业外包

1.7、报价格式：固定总价，投标人自主报价，中标后不予调整

1.8、项目服务期限：1年

2、投标人投标文件的编制要求：

投标文件份数： 壹 份，装订成册，密封提交（封面标明两个联系人及联系方式）。

3、评审方法：

本次评标方法为现场开标，以最低价为中标单位。

4 无效标与废标：

出现下列情况之一时，招标小组有权宣布为无效标：

(1) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    (2)未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖骑缝章的；
    (3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    (4)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；
    (5)投标文件原件现场备查，没带原件的。
    出现下列情况之一时，评委小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评委小组评审后一致认定应予废标的。

5 投标有效期：

谈判后20天

6 递交文件时须出示：

①投标人授权代表需携带有效身份证件原件、法人授权委托书（若法人代表须携带本人身份证原件、企业营业执照复印件）

7 招标文件的获取方法：

投标人可直接从罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）内下载招标文件。

8 质疑及答疑：

①潜在投标人对于本项目本文件有疑问的，应当在投标截止时间2日前提出，否则视同全部接受。

②本文件由罗湖医院物流与配送科负责解析。

9 投标文件递交地点：

深圳市罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼物流与配送科。

投标截止时间：2017年2 月23日17：00时

开 标 地 点：罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼开标室

开标时间： 电话另行通知

投标文件接收人：陈灵军   联系电话：0755-25901374

10 投标保证金：

本项目投标人不用提交保证金。

11 付款方式：

按合同条款支付。

12 材料要求：

①中标人自行采购的材料应满足规范要求的质量等级以及本项目提供的规格型号要求，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人认可。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

②因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

13 合同签订：

中标单位经罗湖人民医院网上公示3天无质疑后，与招标单位签订合同。

三、投标人资格及相关要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须是中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、具有以下资质：

（1）、须具有卫生行政主管部门颁发的《放射防护器材检测报告单》。

（2）、建筑装修装饰工程专业承包在三级(或以上)资质或具备建筑装饰装修工程设计与施工资质三级（或以上）资质；

（3）、安全生产许可证；

4、投标人2015年1月1日至今已完成过质量合格的类似工程业绩1-2例（提供合同复印件，加盖公章）；

5、本项目不接受联合体投标。

四、投标人必须提交的资料

按以下顺序装订投标文件
1、投标文件目录
2、法人授权书原件；
3、投标承诺书；
4、经年检合格且有效的营业执照；（复印件加盖公章）；

5、投标人资质证明文件（复印件加盖公章，原件备查）；
6、卫生行政主管部门颁发的《放射防护器材检测报告单》；

7、安全生产许可证（复印件加盖公章，原件备查）；
8、投标报价书；

9、投标承诺书；

上述资料应该是最新、有效、清晰的；复印件应与原件一致，并在复印件加盖投标人公章，所有证件原件现场备查。

- DR机房射线防护工程报价表

| 项目名称：深圳市罗湖区人民医院DR机房射线防护工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 机房土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原防护门拆除 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 2 | 推拉门洞口新建实心砖 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 3 | 洞口装饰恢复 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 4 | 射线防护涂料（封堵洞口） | 袋 | 15 |  |  |  |
| 二、 | 防护工程 |  |  |  |  |  |
| 5 | DR（207室） |  |  |  |  |  |
| 6 | 防护大门专用钛镁合金承重梁 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防护大门电动感应自控系统[Denas] | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 光幕保护装置，防止误夹误撞 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 射线防护专用电动推拉门[防护专用铅门] | ㎡ | 4.05 |  |  |  |
| 10 | （1）射线防护专用大门4.0mmpb铅当量 |  |  |  |  |  |
| 11 | （2）防护大门规格：[1800mm*2250mm,4.0mmpb] |  |  |  |  |  |
| 12 | 专用推拉门防护门套，304#1.0不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 射线防护专用平开小门 | ㎡ | 1.89 |  |  |  |
| 14 | （1）防护专用门规格：[900mm*2100mm,4.0mmpb] |  |  |  |  |  |
| 15 | 射线防护门框[工作内容] | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | （1）防护门防护门框规格：[920mm*2100mm,4.0mmpb] |  |  |  |  |  |
| 17 | 专用平开门套，304#1.0不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 防护专用联机式射线警示灯[LED字幕滚动警示屏](含预埋管线，穿墙孔) | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | DR（209室） |  |  |  |  |  |
| 20 | 防护大门专用钛镁合金承重梁 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 防护大门电动感应自控系统[Denas] | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 光幕保护装置，防止误夹误撞 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 射线防护专用电动推拉门[防护专用铅门] | ㎡ | 3.6 |  |  |  |
| 24 | （1）射线防护专用大门4.0mmpb铅当量 |  |  |  |  |  |
| 25 | （2）防护大门规格： [1600mm*2250mm,4.0mmpb] |  |  |  |  |  |
| 26 | 专用推拉门防护门套，304#1.0不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 射线防护专用平开小门 | ㎡ | 1.89 |  |  |  |
| 28 | （1）防护专用门规格：[900mm*2100mm,4.0mmpb] |  |  |  |  |  |
| 29 | 射线防护门框[工作内容] | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | （1）防护门防护门框规格：[920mm*2100mm,4.0mmpb] |  |  |  |  |  |
| 31 | 专用平开门套，304#1.0不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 防护专用联机式射线警示灯[LED字幕滚动警示屏] (含预埋管线，穿墙孔) | 台 | 1 |  |  |  |
| 三、 | 防护工程合计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四、 | 专车运费1次 | 次 | 1 |  |  |  |
| 五、 | 工程税金*11% | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计金额： |  |  |  |  |  |  |
| 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |

六、投 标 承 诺 书

致深圳市罗湖区人民医院：

根据贵方“    ”的招标公告，正式授权   （姓名）代表投标人参加该项目的投标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定提供的投标报价为       。
2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。
3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4、我方同意从报价前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之内均具有约束力。
5、如果在招标后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

投标单位：          （公章）

日    期：

七、射线防护工程设计方案

一、相关技术法规依据

(一)、屏蔽防护设计的依据、目标、参数

A．屏蔽防护安全标准设计的诸项基本依据

1、中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国职业病防治法》

2、中华人民共和国卫生部第17号令《放射卫生工作防护管理办法》

3、中华人民共和国卫生部第52号令《放射工作人民健康管理规定》

4、国家标准:GBZ130～2013《医用x射线诊断卫生防护标准》

5、国家标准:GBZ138～2013《医用x射线诊断卫生防护监测规范》

6、GBZ 165-2012 《CT放射防护要求》；

7、GBZ/T 180-2006《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》；

8、GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

B．屏障防护安全标准设计的管理评价目标

⑴照射剂量管理值标准:

a．放射工作人员职业照射剂量限值:年平均有效剂量为20mSv;

确定年剂量目标管理值为5mSv。

b．公众人员照射剂量限值:年有效剂量为1mSv;

确定年剂量目标管理值为0.3mSv。

⑵屏蔽外照射剂量限值设计标准:

a．放射工作人员剂量限值为1usv/h(控制室)。

b．公众人员剂量限值为1usv/h。

C.屏蔽防护安全设计的具体厚度标准

⑴计算公式: B= Pd2     此公式计算有用线束的透射量,确

WUT   定主护屏蔽厚度。

式中:B:有用线束透射量(以mGy.mA－1.min－1为单位)

d:射线源到考察点的距离(以米“m”为单位)

W:工作负荷(以mA.min week－1为单位)

U:利用因子:朝向所关心点的工作负荷分额(摄影地板以1为分额单位,墙壁以1/4为分额单位,顶棚以1/16为分额单位)

T:居留因子:所关心点的居留因子(全部居留的单位为1,部分居留的单位为1/4,偶尔居留的单位为1/16,职业工作人员所在区域的居留单位为1)

P:以每周剂量控制限制值的参数(以msv.week－1为单位)

⑵ Bs=  100Pd2     此公式系计算散射线的透射量,确定防护屏障 WTS   厚度.

式中:W、P、T含义与前式相同

S:入射辐射被散射到1米处的百分吸收剂量率

ds:从散射源到所关心点的距离(以米“m”为单位)

⑶ NTVT=log10 WLT   此公式系计算泄漏辐射的透射量,指相应于

d2p  屏蔽边界条件的1/10值厚度,确定屏蔽厚度.

式中:T、P与前式含义相同

NTVT:半值厚度,相当于计算1/10值厚度数(以mmpb为单位)

WL:距离1米处泄漏辐射每周在空气中比释动能率

⑷计算程序：（略）（按公式计算在算出减弱倍数）

三、DR机房设计方案

1. 机房大门：（数量：1樘）

设计：4mmpb采用BZ-1型不锈钢/彩图板电动防护推拉门,表面材质不

锈钢/彩图板,边框为8K板,内部为钢骨架,特种密度板,4mmpb铅板,

防腐强粘合剂,保温填充材料.

(1).该电动门功能特点: 外观造型结构设计合理精美,先进的技术和操作控制系统. 采用新技术马达，改善马达结构，优化减速装置设计，进一步降低噪音,优化控制程序，配合新马达，运行更平稳、更流畅,采用高强度聚氨酯滑轮，滚动摩擦噪音更低,全新传感器，更灵敏、更稳定,遥控调试器可调功能丰富。大门的开关启动有三种操作装置;遥控,电动,手动.具有电气,机械,红外线，光幕四种保护装置,确保使用安全可靠,配备电子锁防止随意开关，行走结构;采用特种铝合金一体式专用轨道,运行平稳,承载能力强,噪音小.附属配置;配备电离辐射标志牌及LED工作指示灯。

(2).主要配件:

1)变频电机： SPG,韩国.

2)微电脑控制板：高浪，中国

3)光幕保护装置;欧姆龙牌,日本

4)控制元件; 欧姆龙牌，日本

207室

门洞尺寸：2100mm×1500mm

防护尺寸：2250mm×1800mm

209室

门洞尺寸：2100mm×1300mm

防护尺寸：2250mm×1600mm

2.手动平开防护门（数量：2樘）

设计采用BZ-3型不锈钢板/彩图板手动平开门.

该门功能特点：推拉灵活轻便,噪音小,安全可靠,外备豪华拉手,顶针

式门轴上/下可调.

门洞尺寸：2100mm×920mm

防护尺寸：2100mm×900mm

上述工程项目设计，是依据国家现行射线防护有关的法律、法规结合贵院实际情况制定的，具有科学性、先进性、实用性和合法性，体现了最优化的原则，完全可以达到国家职业卫生射线防护剂量限值标准和环境辐射卫生剂量限值标准。