深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 牙椅全套 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 2 | 参考报价 |  | 合计金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.基本要求 - 1.1 电源：220伏、50赫兹交流电；气源：中央气泵供气；负压: 中央负压 1.2 牙椅的水、气、电管线接驳组件必须在病人椅底座正前面。 1.3 ※水管维护系统: 所有水气管管均为Alphasan抗菌水管, 配以使用于饮用水的原厂ICX水处理剂片，牙科治疗台用水的微生物含量会被控制不超标。 - 1.4 全机金属表面 经防锈局漆处理, 若没人为损坏，不生锈, 不掉漆。 - 1.5 全机塑料为原色, 保证不掉漆 1.6 人做皮垫符合国际家用皮具燃消标准, 当着火时能给于最大保护 1.7 手术灯、治疗台、护士挂架及痰盂必须固定在病人椅上，随病人椅升降时同步升降 1.8 手术灯、治疗台、病人椅、护士挂架及痰盂必须由原厂生产及组装 1.9 可放在空心地台上，装机时不用打地孔固定, 避免破坏地面下的管道 - 1.10 ※病人椅底部带大面积制动面板及护士挂架带制动装置，面板受阻或挂架下降受阻可刹停牙椅 2.病人椅 - 2.1 病人椅铸铁底座，不变型，不生锈 2.2 ※流线型一体式地箱, 牙椅地箱与牙椅底座连为一体，没缝隙, 外面没有外露管道, 地箱不能跟牙椅底座分开，跟牙椅底座线条一致 2.3 ※液压升降活动系统, 内置油泵及液压活动缸 - 2.5 舒适无缝皮垫, 适合病人长时间治疗; - 2. 6 病人扶手左右各一个, 以高强度塑料一体成型, 病人扶手可活动, 方便病人上落 - 2.7 病人椅头枕双关节设计，头枕可承托整个后脑, 头枕角度高度可调，可调整为儿童、残疾人、轮椅病人使用、手术体位。 - 2.8 病人椅离地最低高度≤38cm，病人椅离地最高高度≥74cm。 3. 痰盂 - 3.1 痰盂制造材料以高质防花防垢釉面陶瓷制造 - 3.2 45度可转动痰盂, 可转到病人面前, 方便病人吐口水 3.3 ※一个不低于2公升的蒸馏水瓶, 外挂在痰盂侧箱，方便医护人员看到是否缺水。 - 3.4 所有管道穿通机身入地箱，外面没有外露管道, 方便清洁 - 4. 护士挂架 - 4.1 多功能电脑控制面板, 四程式椅位选择、水杯加水,痰盂冲水、手术灯开关控制 - 4.2 中央负压强力及弱力吸引器 4.3 带强吸过滤器,可过滤银汞及体绩较大的物体 - 5. 治疗台 - 5.1 从痰盂支架伸出 - 5.2 挂架可装5支器械, 每个挂架可独立前后转动 - 5.3 大载物面绩治疗台, 实用面绩不少于32 x 47厘米; 载物平台高度比插上挂架的高速手机头部高, 医生不被车针弄伤。 - 5.4 器械盘高度比手机插上挂架高, 医生不用被车针弄伤。 - 5.5 多功能电脑控制面板, 四程式椅位选择、水杯加水, 痰盂冲水、手术灯开关控制 - 5.6 手机喉3条 - 5.7 二套进口品牌高速手机 (钛表层, 快速接头, 按压取针式, 陶瓷轴承, 带手机用快接头) - 5.8 一套进口气动慢速马达连弯、直手机 - 5.9全金属三用喷枪一支，整支喷枪能高温高压消毒 - 6. 手术灯 6.1 程控亮灯, 到工作位自动亮灯，离开自动关灯 - 6.2 光度不少于17000LUX，两档光度 - 6.3 多角度照明, 三转轴灯头，光源不会被医生的头阻档, 任何口内位置都可照到 - 7. 医生椅及护士椅 7.1 与病人椅同色同皮质 7.2 护士椅带可旋转活动护士椅枕手, 高度比医生椅高20厘米, 方便护士拿强弱吸, 脚部带环型支架 7.3 医生椅可调整坐位角度, 靠背角度自动对对调整 配置清单： 病人椅X 1 痰盂连护士挂架 X 1 治疗台 X 1 高速手机带快速接头X 2 进口气动慢速马达连弯、直手机 X 1 全金属三用喷枪 X 2 手术灯 X 1 医生椅 X 1 护士椅 X 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |