深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 全自动脉象诊断仪 | 是否进口 | 否 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 10 | 合计金额 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术性能要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.具有医疗器械注册证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.是国家中管局中医诊疗设备选型推荐目录产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）设备正常工作条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.环境温度：5℃ ~ 40℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.相对湿度：≤85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.大气压力：86 kPa ~ 106kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.电源： AC220V±22V，50HZ±1HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）功能参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.静压测量 在0.0g～250.0g范围内, 分别取50g、100g、200g不同重量进行测量，显示允许非线性误差小于±10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.加压测量 加到传感器的压力通过气泵实施，气泵的最大压力为500mmHg±20%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 气路测量 将300mmHg的压力充入气路，在1min内，气路压力下降不得低于5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 机构要点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 袖带设计符合人体工程学设计，佩戴方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 大屏幕液晶显示，全按键选择设置，操作界面良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 外形小巧，便于携带和搬运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 整机性能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 具有单机和联机两种工作模式，单机工作模式，液晶脉图实时显示，危机打印机进行脉图打印，另配脉图判定便准辅助操作者进行脉图分析；联机模式，电脑对脉象采集仪的远程控制，具有脉图实时显示、打印以及智能分析功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2脉图诊断模块在自动提取脉图判定指标并进行脉图智能分析基础上，添加人工干预功能模块。脉图判定更具人性化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 脉象分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉象信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉位：脉图出现的压力P（g）值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉数：脉率（次/分钟），脉律（整齐与否） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉形：时间、波幅、角度、V波幅/P波幅。其中时间包括P-P’间隔，t1，t4，t5，P-U’时间；波幅包括h1，h3，h4，h5；角度包括U角、P角。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉象综合判定：中医28种脉象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.存储、查询和统计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病人脉象的分析结果，以图文形式保存为电子病历文档并存入数据库中，方便进行查询与统计，并具有前后脉象对比功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、配置要求：

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 台 |
| 主机电源线 | 1 | 条 |
| 说明书 | 1 | 本 |
| 出厂合格证 | 1 | 张 |
| 保修卡 | 1 | 张 |