| 设备名称 | 核酸蛋白测定仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 | 17 | 设备数量（台/套） | 1 |
| 总价 | 17 | 国产/进口 | 进口 |
| 技术参数需求明细： 一：设备名称：核酸蛋白测定仪 设备数量：1台 二：功能要求 1.用于快速测定核酸蛋白的纯度和浓度 三：技术参数 - 最小样品体积≤1ul； - 基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； - 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； - 光程：内含0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm和1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； - 检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； - 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，同时也可以使用常规比色杯进行检测； - 当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； - 仪器操作：≥7英寸，彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存； - 可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； - 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； 四：配置要求 - 配置：主机一台，电源线一根，配套软件一份。 五：环境要求 - 环境温度保持在15-30摄氏度之间，这样能保持电器件稳定工作，不易老化，使分光光度计不易损坏，灯源的使用寿命得到延长。 - 环境湿度保持在60%以下,这样能保证光度计内部的光学件和电器件不易受潮、腐蚀、和上霉。 六：其他 1.售后服务提供三年保修。 专家签字确认：(不少于三人) 申请科室： 时间： 年 月 日 科主任签名： |  |  |  |