深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 冲击波治疗仪 | 是否进口 | 进口 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 42 | 合计金额 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲击频率：1～15Hz治疗时连续可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 治疗压力：1～4bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 治疗手柄为非伸缩式设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 治疗手柄通过欧盟振动检测（提供证明文件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 陶瓷治疗探头最大能流密度：4bar压力下，能流密度0.9mJ/mm2（提供证明文件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主机、手柄、探头等主要部件为同一品牌同一制造商生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 空气压缩机：内置非油压式免维护空气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | .整机重量（含内置式空气压缩机）：≤10kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 治疗手柄重量：≤510g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | .输入电压：100/120/230/240伏特（交流电）~ ±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电源频率：50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 治疗探头须通过生物相容性检测（提供证明文件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 适用范围：用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织，具有针灸冲击波疗法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 配置要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1冲击波主机 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.2治疗手柄 1把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.3陶瓷治疗探头 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4 耦合剂1支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5 修正套件 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.6 说明书1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |