单位：万元

| 设备名称 | 全自动生化分析仪 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 16 | 合计金额 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 试剂通道全开放，并提供报价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工作速度：化学比色速度≥320T/H； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测试方法：终点法，固定时间法,动力学法等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 样本盘：≥40个样本位，具备冷藏和样本拓展功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 样本位：支持不同规格原始采血管、微量样本杯和塑料试管； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 样本针携带污染率≤0.2％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 试剂盘：≥40个试剂位，可拓展，支持20-40ml容量规格的试剂瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 试剂制冷要求：2-15℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 试剂针：1根，具备试剂预加热功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 反应杯≥60个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 温控方式：包容式恒温，日常免维护保养； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 恒温温度： 37℃，波动范围不超过±0.1℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 光学系统：后分光方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 吸光度线性范围：0-4.0Abs（需提供证明资料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 波长：≥8个波长，波长范围340-800nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 反应时间：≥10分钟； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 最小反应体积：≤150ul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 溯源体系认证：所投设备生产厂家的溯源性实验室获得国家CNAS认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 系统接口：TCP/IP网络接口、标准RS-232C； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电脑配置：CPU主频≥2.2GHz；内存≥1G；硬盘≥150G；≥17英寸液晶显示器； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 报告打印：全中文报告，支持用户自定义格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 校准方式：单点线性、两点线性、多点线性、Logit-Log 4P/5P等至少九种拟合校准方式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质控规则：Westgard多规则质控、Cumμlative sum check、Twin plot等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 失控处理：保留原始数据及记录失控原因、失控项目测试结果报警功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项：投标人拟供的货物质量及性能，不能低于文件规定的质量及性能指标。技术要求中带“▲”者，为关键性条款，对这些关键性条款的任何负偏离或不满足将会导致技术部分得分为加倍扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |