三目显微镜技术参数

1.1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm, 光学系统视场数最大支持≥26

1.2、调焦机构：最小微调刻度单位≤1微米，载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，微调旋钮可以安装在显微镜的左右手任意一边。

1.3、观察镜筒：高级三目观察筒分光比可调节档位≥三档，分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100%

1.4、照明装置：≥12V100W卤素灯，光强预调开关。内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。

1.5、研究级物镜：万能平场消色差物镜4×(N.A.≥0.1) 、10×(N.A.≥0.25)、20×(N.A.≥0.4)、40×(N.A.≥0.65)物镜的外壳上标有“N”字样物镜

1.6、载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

1.7、目镜：10X宽视野目镜

1.8 、物镜转换器：≥六孔物镜转换器,带有检偏器插槽的

1.9 、聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.8，用于1.25～100×

1.10、优越拓展性能：①≥8孔荧光照明装置，左右手都能控制的荧光照明光闸，无需更换滤色镜组，能够同时对多种染色的标本进行成像②十人共览装置③暗场聚光镜④相差装置⑤测微尺等

1.11、节能环保开关装置：具备节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。节能开关既节约能源又保护了光源的使用寿命。

配置清单

2.1  显微镜主机BX53                                     1套

2.2  物镜4X、10X 、20X 、40X                            1套

2.3  目镜10X                                            2个