单位：万元

|  | 设备名称 | 微量元素测定仪 |  | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 2 | 参考报价 | 11 | 合计金额 | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称：微量元素分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法： 采用卫生部标准方法微分电位溶出法测量铅、铜；采用极谱法测量锌、铁、钙、镁等微量元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测范围： 能检测全血、血清、头发、尿、精液等中铅、铜、锌、铁、钙、镁、碘、硒、磷等60多种金属、非金属元素及食用合成色素、糖精钠、苯甲酸等有机物，广泛应用于医院、疾控中心、环保、厂矿和其它检验部门的微量元素分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 配置及技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、主机 |  |  | 品牌主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、技术指标 |  |  | 1.检测下限:电位溶出: ≤0.1µg/L【对血Pb】 极谱: ≤5×10-8mol/L 2.抗先还原物质能力: ＞ 5000:1 ＞ 5000:1 3.重复性误差% : RSD＜ 3% RSD ＜ 1% 4.校准曲线精密度: RSD＜ 8% RSD ＜ 2% 5线性关系: R ≥ 0.9990 R ≥ 0.9990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、仪器性能 |  |  | - 真正的双通道技术：一个通道同时检测铅铜，另一个通道同时检测锌铁钙镁等； - 极谱功能电极系统：仪器采用静汞电极技术，显著提高了仪器的灵敏度及稳定性，使检测结果更为准确； - 超敏电极：测量血铅采用进口超敏玻碳电极，确保测量结果的精度； - 电极汞滴微控技术：消除了电极内气泡和共振缺陷，使汞滴生成时间一致、体积大小一致、分离时间可控； - 生物胶体微电极技术：减少了试剂用量，实现了封闭测量，避免了测量时对样品的污染； - 多元素同测技术：锌铁钙镁或铅铜仅需一次测量即可同时完成； - 检测6种元素低于80秒，检测锌铁钙镁元素低于30秒左右； - 汞回流控制技术：解决了静汞电极毛细管的汞回流问题，提高了测量结果的稳定性； - 蛋白沉淀剂技术：避免了样品中的蛋白质等有机物对测量结果的影响； - 采用电位溶出波形二次微分技术，使传统的三点求峰转化为两点求峰； - 样品用量少：测量锌铁钙镁或铅铜等元素采血量≤20µl； - 具有背景自动扣除功能，有效降低检测限10倍以上； - 软件可自动寻峰，避免了手动寻峰对测量结果的影响； - 自动定标，检测过程中可及时快捷的校正仪器； - 能做进口及国内职能部门的相关质控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、显示器 |  |  | ≥19寸高清液晶显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、打印机 |  |  | 激光打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、工作站 |  |  | 高档双通道极谱、溶出同测工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、配套附件 |  |  | 1. 配套电极 2. 配套试剂 3. 说明书、操作卡、合格证、保修证、装箱单等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、服务承诺 |  |  | 质保期2年。仪器免费安装调试，免费培训操作人员。计算机实行厂商保修条款。超过保修期免费维修，若更换配件只收取配件费。公司设有24小时售后服务电话，接到售后服务电话立即响应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |