医用冷藏箱技术参数

1.整机外部尺寸：宽≤600mm，深≤615mm，高≤1950mm；

2.整机内部尺寸：宽≥560mm，深≥500mm，高≥1290mm；

3.报警系统：有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；远程报警可通过链接手机实现，可及时打印温度记录表；

4.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警不少于24小时；并能以手机短信的方式及时通知；

5.风冷系统：采用冷凝风机，采用风冷式结构，箱内温度稳定均匀； 可在15分钟内降至冰箱设定温度；

6. 大屏幕LED数字温度显示，便于观察；

7. 安全门锁设计，防止随意开启；

8. 人性化设计：多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；

9.带宽电压设计，适合电压范围为220-250v

10.内部冷风360度循环设计，绝不结霜；

▲11.双层保温玻璃门，门体带有防凝露加热功能，有机械断电保护装置；

12.不锈钢接水盒自蒸发设计，耐腐蚀，节省人力；

13.采用顶置压缩机（非底部内藏式）设计，最大程度降低机舱占用冰箱有效空间，同时加速散热；

14.内设LED照明灯，热量产生少，节能；

▲15.有效容积（内部尺寸相乘）：≥310 L；

16.温度范围：2-8℃，精度0.1℃；

17.电源功率电压：220V/50Hz/270W；