罗湖区人民医院紧急呼叫安装方案

说明：本院现有门诊楼；住院楼；医技楼等三栋楼层，为方便公众病人在卫生间发生事故时医护人员能够及时发现情况，根据三甲办要求和本院实际情况，在住院楼层各病房，门诊楼和医技楼等公共区域卫生间安装紧急呼叫系统，特制定本方案。

本院现目前有大部分楼层都装有护士呼叫系统，现安装紧急呼叫分机性能必须和原来已安装的系统相匹配，没有安装呼叫系统的楼层，为今后使用和维保方便，需要安装和原来一样的呼叫系统。紧急呼叫系统线路采用10频抗干扰彩排线，分机和原系统相匹配安装，整套系统必须达到以下要求。

1：独立编码方式，所有的对讲分机完全兼容，可任意互换。根据医院的要求随时通过系统主机修改对讲分机的号码（在线编码、简易灵活）。分机号码可由一位、二位、三位或四位数组成。（例：“0308”表示3号房的8床病人呼叫）

2：保证音质清晰，音量大小可随时根据使用科室要求调大或调小，双向传呼、双向对讲、紧急呼叫优先等功能。

整套系统线路必须使用导管，以防止使用过程发生音质和干扰问题。要求各楼层紧急呼叫主机电源，主机电话以及走道显示都安装在每个楼层的护士值班站，以方便发生紧急情况时医护人员能够及时赶到现场处理。具体方案如下：

一：门诊楼

门诊楼现目前1-5层（6层等装修后再根据现场实际情况安装），门诊1楼急诊科已安装护士呼叫系统，东西两边卫生间紧急呼叫分机直接接入该系统，2-5楼需要另外安装呼叫主机电源，主机电话。紧急呼叫分机和走道显示。（详情见附件）。

二：住院楼

住院楼5层，10层所有病房卫生间均已安装紧急呼叫分机，12楼系统不一样，需要另外安装主机电源，主机电话，紧急呼叫分机和走道显示，6楼新生儿科是特殊科室，没有公众病人，可以不用安装，其余4F.6F.7F.8F.9F.11F.12F.13F.14F.15F.16F.17F.等12层住院病房卫生间都需要安装紧急呼叫分机。（详情见附件）。

三：医技楼

医技楼住院部7-14各楼层病房卫生间均已安装紧急呼叫分机，1-3层公众卫生间没有安装紧急呼叫系统，各楼层卫生间安装详细情况见附件。

2016.08.10