单位：万元

| 设备名称 | 主动脉内球反搏泵 |  | 国别 | 进口 | 申报科室 | ICU | 数量 | 1 | 参考报价 | 45 | 合计金额 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 |  | 主要技术参数与性能指标要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 操作系统：要求全中文操作系统、界面和全中文帮助菜单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 外观设计: 主机车架可分离，车架有四轮、万向轮移动，具备多向锁定功能，方便转运；适合在手术室、 导管室、 CCU、ICU等科室放置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 显示屏： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 10英寸以上显示屏；可以多角度转动，可倾角180°；可脱离，可折合式，可以在不同角度时清晰地观察到屏幕上的波形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 显示内容：必须包含ECG和血压波形，要求有收缩压、舒张压、平均压、反搏增压的显示。要求血压波形能自动取标，自动将压差显示到最大。要求有氦气瓶容量和电池剩余容量显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 操作键盘：键盘与显示屏各自独立，操作键盘符合人体工学设计，界面友好清晰明了 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 气动驱动部分：采用双头泵驱动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 要求能够提供强大的动力压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 要求具有主动放气功能（-600mmHg以上的放气负压力）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 要求采用封闭式气动系统，充分保持球囊内的气体的纯度和准确气容量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 驱动气体为医用级专业氦气，纯度：99%以上，容量为2000PSI。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | 要求氦气自动填充，无需手动调整充气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 充气点、放气点调整：机器可全自动准确选择充气点和放气点、并且在反搏过程中不间断完成自动校准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工作模式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 全自动工作模式：机器具备能够自动感知和有效处理各种心律失常：在心电图（ECG）触发时，对窦性心律、快速性心律、室性心律、房颤等情况，机器可以在心电图(ECG)一种模式下自动感知、并快速有效地做出处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  | 针对各种节律异位模式，包括分离的PVC、连搏PVC和室性快速心律（>140次/分），能够在一个波形周期内自动同步跟踪处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  | 自动跟踪房颤功能：心率过快时，机器能自动改变工作模式，无需手动在机器上改动工作程序。病人心率恢复正常的时候机器可自动恢复至原工作状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 |  | 心率突变在10%以上时只需两个心动周期完成再同步。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | 除全自动模式外还应有功能全面的手动模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | 具有单键启动功能：预设定触发源为ECG；反搏频率为1:1； 默认ECG为II导联；开始和停止反搏仅需按一下开始和暂停键即可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | 辅助比例为：1:1，1:2，1:3可选。1：2，1：3辅助时，可自动显示反搏辅助时的心脏收缩及舒张压力和无反搏辅助时心脏收缩及舒张压力（有明显标志）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 触发模式（要求5种触发模式）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | ECG触发----可选择12导联信号，要求能达到每一个心动周期R-波触发，R-波信号检测时间<30ms。临界点自动调节，最小=120μV+20μV最大=40μV自动QRS波触发，自动预测触发时机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | 血压触发—变动操作时用户可随意由7至30mmHg+3mmHg调校。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | 内置触发—变动值：40～120次/分；要求开机预设为80次/分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | A起搏触发—安装心房起搏器时的触发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 |  | V/A-V起搏触发—安装心室起搏器时的触发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 安全性能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.1 |  | 具备安全盘隔离保护安全装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | 具备多普勒监测下肢血流装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | 具有意外保护功能：球囊意外断开或出现破损时，机器必须在一个心动周期内停止充气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 维修诊断软件：具有内置维修诊断软件，使维修诊断电子化，自动诊断排除故障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 电路部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | 交流电工作电压100~240V，频率47~63Hz，最大功率500W。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | 免维护铅酸蓄电池，24VDC。工作时间2.5小时以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | 防高频电干扰功能：系统具有内部ECG的自动电刀干扰抑制和电除颤自保护功能；同时系统应配备抗电刀干扰导联线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 打印机： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | 热敏打印机，48mm宽。点密度：400点/英寸，记录速度25mm/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | 可以同时打印心电图波、动脉压波、气囊压波三条中的任意一条或两条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 报警系统：多级报警设计，帮助信息明确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 除水系统：全自动电热除凝系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 临床技术支持和售后服务保障：要求生产厂家在国内有办事处和维修中心，提供及时完善的临床技术和售后服务支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 知名品牌，市场占有率高，方便临床学术交流。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  | 配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CS100主机 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 全能运输车架 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 心电导联线 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 外接信号线 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 压力连接线 1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 打印纸 1盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 氦气瓶 2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 操作手册（中文）1本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 维修手册（光盘）1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |