**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 经皮黄疸测定仪 | **国别** | 国产 | | **合计金额** | 5.4 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 经皮黄疸测定仪 | 1.8 | 3 | 5.4 | 仙湖社康、  笋岗社康、  妇保院儿保科 | |
| **合计** | | | 3 | 5.4 |  | |

1. 测量方式：正反光；蓝、绿光比较。
2. 精密度（重复性）：<2% 。
3. 测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L 。
4. 测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L 。
5. 光源：氙闪光灯 。
6. 具有自动校准功能。
7. 日期、时间实时显示。

▲8、显示：真彩色大屏幕LCD显示，方便夜间检测。

9、单位：可同时显示mg/dl和 μmol/L的测量值和平均值；数值：3位数字直接读取，无需对照表换算；平均值计算：自动计算2-5次的平均值，当前值和平均值同时显示。

1. 校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1

▲11、数据可随时删除重测及回放功能; 可存储≥3000条测量记录；

▲12、可通过USB接口与电脑进行数据传输。强大的数据管理软件，可进行数据分析、统计、打印等。

1. 快速充电：充电时间≤1.5小时

14、测量次数：一次充电可测量≥1000次以上

15、电池电压检测功能：电压不足时提示电池需充电

▲16、具有无操作自动休眠和自动关机功能，防治电池过量放电而损坏。

▲17、具有紫外线滤除功能技术，避免对婴儿皮肤的伤害。