深圳市罗湖医院集团

招标文件

项目编号：LHYY-GC-2018005

深圳市罗湖区人民医院2018招标公告57

项目名称：罗湖医院集团国贸体检中心DR2房放射防护整改项目

深圳市罗湖医院集团

2018年5月

目   录

一、招标公告

（见罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）

二、投标人须知

三、投标人资格及相关要求

四、投标人必须提交的资料

五、项目预算报价表

六、投标承诺书

七、技术要求

八、评分要求

二、投标人须知

1、项目概况：

1.1、项目名称：罗湖医院集团国贸体检中心DR2室放射防护改造项目

1.2、项目概况及地点:

根据罗湖医院集团的发展需要，拟对国贸体检中心放射机房DR2室进行整体防护改造，以满足环评和卫评竣工验收。DR2房室内面积约30平方米，改造范围包括装饰改造及安装工程。

1.3、项目编号：LHYY-GC-2018005

1.4、项目性质：工程类

1.5、项目预算：104363.81元，投标报价超过104363.81元的(含104363.81)，均视为自动弃标。

1.6、项目承包方式：专业外包,辐射检测必须达到本底值范围。

1.7、结算格式：固定单价

2、投标人投标文件的编制要求：

投标文件份数： 贰 份（一正一副），装订成册，密封提交（封面标明两个联系人及联系方式）。

3、评审方法：

采用综合评分法，最高分者中标。

4、无效标与废标：

出现下列情况之一时，招标小组有权宣布为无效标：

(1) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    (2)未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖骑缝章的；
    (3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    (4)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；
    (5)投标文件原件现场备查，没带原件的。
    出现下列情况之一时，评委小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评委小组评审后一致认定应予废标的。

5、递交文件时须出示：

①投标人授权代表需携带有效身份证件原件、法人授权委托书（若法人代表须携带本人身份证原件、企业营业执照复印件）

6、招标文件的获取方法：

投标人可直接从罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）内下载招标文件。

7、质疑及答疑：

①潜在投标人对于本项目本文件有疑问的，应当在投标截止时间2日前提出，否则视同全部接受。

②投标人自行到现场勘查，因未勘察现场造成成本计算错误的投标人自行承担责任。具体可联系倪工：15986659501。

③本文件由罗湖区人民医院设备需求与维保科负责解析。

8、投标文件递交地点：

深圳市罗湖区南湖路2013号庆安大厦8楼816房。

投标截止时间：2018年5 月29日17：00时

开 标 地 点：罗湖区南湖路2013号庆安大厦

开标时间： 电话另行通知

投标文件接收人：张工   联系电话：0755-25119025

9、投标保证金：

本项目投标人不用提交保证金。

10、付款方式：

按合同条款支付。

11、材料要求：

①中标人自行采购的材料应满足规范要求的质量等级以及本项目提供的规格型号要求，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人认可。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

②因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

12、合同签订：

中标单位经罗湖区人民医院网上公示3天无质疑后，与招标单位签订合同。

三、投标人资格及相关要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须是中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、具有以下资质：

（1）须具有卫生行政主管部门颁发的《放射防护器材检测报告单》。

（2）须具有广东省或深圳市备案的建筑装修装饰工程专业承包三级(或以上)资质或具备建筑装饰装修工程设计与施工资质三级（或以上）资质；

（3）须具有安全生产许可证；

（4）须具有广东工商行政部门颁发《广东省守合同重信用企业》。

（5）须具有ISO9001质量管理体系认证（质量体系覆盖范围必须包含*射线防护器材（防护门、铅玻璃）等内容，不包含作无效处理。）

4、投标人须提供医院放射防护工程案例1例以上（合同复印件或中标通知书复印件，加盖公章）。

5、提供企业诚信记录（供应商须提供本企业在五个信用记录查询网站中其中一家的网页截图并加盖公章，信用中国：www.creditchina.gov.cn; 中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn; 深圳市政府采购监督管理网: www.zfcg.sz.gov.cn; 深圳政府采购网：www.cgzx.sz.gov.cn; 深圳信用网：www.szcredit.org.cn）；

四、投标人必须提交的资料

按以下顺序装订投标文件
1、投标文件目录
2、法人授权书原件；
3、投标承诺书；
4、经年检合格且有效的营业执照；（复印件加盖公章）；

5、投标人资质证明文件（复印件加盖公章，原件备查）；
6、卫生行政主管部门颁发的《放射防护器材检测报告单》；

7、安全生产许可证（复印件加盖公章，原件备查）；

8、工程案例（提供合同复印件加盖公章）；
9、技术响应表；
10、投标报价书；

11、投标承诺书；

12、深化设计图纸。

上述资料应该是最新、有效、清晰的；复印件应与原件一致，并在复印件加盖投标人公章，所有证件原件现场备查

五、项目预算报价表

详见附表二。

六、投 标 承 诺 书

致深圳市罗湖医院集团：

根据贵方“    ”的招标公告，正式授权   （姓名）代表投标人参加该项目的投标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定提供的投标报价为       。
2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。
3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4、我方同意从报价前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之内均具有约束力。
5、如果在招标后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

投标单位：          （公章）

日  期：

七、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术指标和性能参数表 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅玻璃 | 1）尺寸要求：规格：1500×900×5mmpb、1200×8002）防护要求：5mmpb 3）其他要求： ▲①铅玻璃观察窗的防护铅当量应与墙壁的防护铅当量同步。 ▲②采用优质知名品牌铅玻璃，铅玻璃型号规定为ZF2型铅钡硅酸盐，性能满足以下要求： 防护标准：防护厚度为0.295mmpb/mm（用于X、γ射线的屏蔽防护） 比 重：5.1t/m3 折 射 率：1.775 白色透光率：≥98% 抗潮稳定性为A级。 ▲③观察窗框选用不锈钢型材，需氟碳喷涂，厚度（裸测）≥1.0mm，防护当量满足设计要求，且不易变形，观察窗距地面高度850㎜，玻璃表面经抗划伤、抗破碎处理，玻璃与窗框四周防护可靠，不得漏射。为双边包框，表面不允许有螺钉锚固。 |  |
| 2 | 电动防护门 | 1）尺寸要求：2300×1900×2 2）防护要求：5mmpb 3）配置要求： ▲①采用先进的驱动系统、配备门机联锁装置。 ▲②门体电机、机械装置、传动装置为同一品牌，优质知名品牌。门机具有防脱轨装置。 ▲③门机运行噪声≤25DB。运行平稳宁静。 ▲④具有防撞功能，门体构造能抵挡日常碰撞而不致无法开闭门机，到推车和物体撞击必须有自动复位功能。 ▲⑤门自由通过尺寸不小于门洞尺寸。 ▲⑥门体关闭后切实做到不漏射线，不得有盲区死角。 ▲⑦门体运行自如，在运行过程中不得有门体和门框及地面摩擦。 ▲⑧配置便于拆卸检修门机装置的设施。 ▲⑨具有手自动切换装置。 ▲⑩开启方式：遥控、按钮、开关开启、没电或故障状态自如转为手动运行。 ▲⑪行走结构：采用上轨道运行方式，专用轨道，配有承重轴承，超强钢轨及加重门轮，具有门体运行平稳、轻便、噪音小等特点。 ▲⑫附属配置：电离辐射标志及微电脑控制滚动工作警示灯，红外线光幕保护装置。 ▲⑬配备高质量防盗锁。 4）电动推拉门门扇内部结构： a. 包括门框、整体门套、门扇，锁具、拉手、上下轨道、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯并与设备工作状态进行连锁等的制作和安装。 b. 门扇内框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音防火材料。门扇内衬铅板，并合理进行围护，避免铅板挥发，防护当量满足设计要求，且永不变形。面层采用蓝色VCM覆膜钢板（提供样本），厚度（裸测）≥1.2mm，所有门套为推拉门套，即将三面墙体均包在门套范围内，平整、美观。门的四周应进行防漏射线处理。 c. 整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀。 d．防护层当量满足规范要求，防护铅板纯度不低于99.994%，且永不变形， e．整体门套配置与防护门相同材质，且做防护处理。 f．轨道采用专用整体轨道，厚度满足门体重量且在10年内不变形并能满足门体灵活走行要求，表面平整，承载能力强，噪声小，不变形不易积污。与轨道接触的门轴应采用高硬度耐磨材料，保证在5年无故障运行。 g．保护系统：具有电气（按钮）和手动开启方式，实现开关门的保护限位，提供与放射设备联动的电离辐射警示和门电和门机连锁，具有红外线光幕保护装置，具有手自动切换装置，实现可靠的防夹保护。 h．配置按国家标准的“当心电离辐射”警示牌。电离辐射警示灯采用LED光源，使用电压为交流220伏。门头上方设置工作指示灯。 |  |
| 3 | 手动平开防护门 | 1）尺寸要求：2100×900×2。 2）防护要求：5mmpb 3）其它要求： a. 包括门框、整体门套、门扇，锁具、拉手、铰链、闭门器等五金件，电离辐射警示牌安装。 b. 门内部主要结构由钢骨架、铅板、防护粘合剂、抗氧化剂、特种密度板等组成。平开门面层面层采用蓝色VCM覆膜钢板（提供样本），厚度（裸测）≥1.2mm，所有门套为大门套，即将三面墙体均包在门套范围内，平整、美观。门的下沿应有防漏射线处理。 c. 整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀，开关寿命不少于50000次。 d. 门扇内框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音防火材料。表面平整、美观。防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形。表面平整、美观，无钉孔、无包边。门体具有防尘功能。 e. 门框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。防护层当量满足设计要求，防护铅板纯度不低于99.994%，且永不变形。 f. 整体门套配置与防护门体相同材质和厚度不锈钢型材，且做防护处理。 g．隔音效果好，开启灵活。 h. 配备高质量防盗锁。 I．安装门轴位置处的门框和门扇区域应内衬加劲板，加劲板厚度≥4mm。 |  |
| 4 | 射线防护涂料 | 1)不含铅、无毒无害、批荡后不脱落、不龟裂。防护涂料需要持有防护涂料卫生部行政主管部门颁发检测报告。袋装25kg/袋，袋/1m²/1mmpb,提供配合料名称、比例。 2)防护涂料的密度≥3.1g/cm3；施工严格要求防护涂料密实饱满，厚度控制公差为正公差。 |  |

防护法规及防护技术参数(请留意国家和国际现行放射防护限值标准)

一、须执行现行的规范及规定（包括但不限于）

1、《中华人民共和国职业病防治法》，中华人民共和国主席令第60号，2002年5月1日起实施；中华人民共和国主席令第48号，2016年7月2日第二次修正；

2、中华人民共和国卫生部第17号令《放射卫生工作防护管理办法》；

3、中华人民共和国卫生部第55号令《放射工作人员职业健康管理办法》；

4、GBZ130-2013《医用X射线诊断放射防护要求》；

5、GBZ165-2012《X射线计算机断层摄影放射防护要求》；

6、GBZ/T 180-2006《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》；

7、GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

▲实施方式：投标标人根据招标人提供的现场平面图纸、资料、设备材料清单，并按招标文件要求，采用招标设备材料清单量、综合单价包干方式承包本项目，包工包料，包图纸深化设计、并确保项目的质量、完成时间与安全文明实施。

二、相关图纸

八、评分要求

罗湖医院集团国贸体检中心CT和DR1房放射防护整改项目评分表

投标公司:XXXXX有限公司

| 评分类别 | 评分项目 | 分值 | 评分规则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 （总分30分） | 投标人设计及施工资质 | 5 | 投标人具有设计及施工三级以上资质（含三级）得5分；只具有施工或设计资质中的一项得3分；两项均不具备得0分。 |  |
|  | 安全生产许可证 | 5 | 投标人具有《安全生产许可证》得5分，不具备得0分。 |  |
|  | 投标人质量管理水平 | 5 | 投标人具有《ISO9001质量管理体系认证》的得5分，不具备不得分。 |  |
|  | 投标人企业信用等级 | 5 | 投标人具有《守合同重信用企业证书》的得连续6年得5分，连续5年得3分，4年以下得1分，不具备不得分。 |  |
|  | 诚信体系 | 5 | 投标人提供近期企业诚信记录网页截图，每提供1个得1分，最高5分，无提供0分。 |  |
|  | 同类项目业绩 | 5 | 2016年1月1日至今每提供1个医院案例业绩得1分，最高得5分，不提供得0分 |  |
| 技术评分 （40分） | 设计方案 | 10 | 投标人提供整体优化设计方案，并得到评标小组认可的得10分；提供简单方案得3分；不提供得0分 |  |
|  | 施工组织方案 | 10 | 根据投标人施工方案的布置部署、工程重点难点及进度的保证措施、安全文明施工的保证措施进行评分。优，8-10分；中，5-7分；差，0-4分。 |  |
|  | 提供检测报告 | 10 | 投标人提供2016年1月1日至今放射防护工程合格检测报告（原件备查）评分：提供3个以上（含）得10分，2个（含）得5分，1个得3分，无提供得0分。 |  |
|  | 售后服务方案评价 | 5 | 投标人对维护及响应时间，具体包括： 分档评分：5个小时内得5分、10个小时内得3分、24个小时以上得1分。 |  |
|  | 面层样本 | 5 | 面层采用VCM覆膜钢板提供样本得5分（颜色医院自定），无提供得0分。 |  |
| 价格（30分） | （最低投标报价/投标报价）×30 |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |