单位：万元

| 设备名称 | 出诊箱 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 11 | 参考报价 | 4.2 | 合计金额 | 46.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总体要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 健康一体机具有心电图、心率、血糖、双侧血压、血氧饱和度、尿常规、体温（同时配置接触式体温和红外体温）、脉搏、呼吸等9项检测功能，能实现检查数据采集、存储、处理、传输等功能，具备高集成（主机至少集成四项以上检测参数）、易操作、便携带、稳定精准等特点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备使用环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 整体设备中所有检测设备必须放入箱包内，可背、手提等多种携带方式，整体重量≤8.5kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主机通过class B EMC标准要求，可满足无医疗专用电源的场合使用，如社康。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备高度集成，对外仅一个电源接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 无市电情况下，主机可持续工作4小时以上，离线状态下存储800人次的检查数据，联网状态下可实现数据上传到计算机数据库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 接口及扩展功能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主机适应USB2.0、蓝牙4.0、支持2G、3G或4G，有线以太网等多种网络互联方式。配备8寸及以上彩色液晶显示屏，且支持触摸屏操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具有其它检测参数选配扩展能力：具备连接和整合血常规检验数据功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 内置或外置现场记录仪并具有打印心电图及检查报告功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 外置身份证读卡器，与主机自动连接并识别身份信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 支持选配符合《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的基本公共卫生服务软件,包含健康档案、居民体检，高血压等慢病随访功能或更多软件功能扩展； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 可以对接医院的社区卫生信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）软件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 离线操作。离线状态下可进行单项检查操作和多项检查操作，并能自动保存至少800人次的检查数据。在联网状态下由终端软件向中心端软件进行交互后实现数据自动上传到中心端服务器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 支持对健康一体机设备的网络化集中管理功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)心电检测性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 需符合GB10793-2000，YY 1139-2013，YY 0782-2010国家行业标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 包括I、II、III、aVL、aVF、V1-V6，具有十二导联同步显示和采集，提供12导心电图静息诊断报告，具有急性事件心电图预警功能，12导联分析结果：包括心率、PR间期、QRS间期、QT/QTC、P/QRS/T轴、RV5/SV1、RV5+SV1结果、节律分析结果、形态分析结果及诊断总结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 支持导联脱落自动检测和提示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具备心电波形及诊断结果远程传输功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 采样率：≥ 500Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 分辨率：≤4.8uv/lsb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 动态范围：±8mv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 灵敏度选择：2.5mm/mV（×0.25），5mm/mV（×0.5），10mm/mV（×1），20mm/mV（×2），误差均小于±5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 扫描速度：以下全部满足：50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s，误差不大于±5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 时间常数：≥3.2秒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 定标电压：1mV±5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 支持能反复使用的非贴片式电极。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全分类：CF型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 共模抑制比：＞90dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 输入阻抗：≥5MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电极极化电压：±800 mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 频率响应：0.05 Hz～150 Hz (＋0.4dB ～ －3.0dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 系统噪声：折合到输入端的噪声电平应不大于25uV（峰峰值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 起搏脉冲显示：对符合下面条件的PACE脉冲，在屏幕上标示出PACE标记：幅度：±2 mV～±700mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宽度：0.1 ms～2ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上升时间：10 µs～100µs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起搏标记的幅度≥0.2mV RTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 提供预警及提示功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 提供可靠的诊断报告供临床参考，配置心电图机医师手册； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具备现场记录仪打印心电图及检查报告功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 可以选配支持Glasgow静息心电算法，用于心电测量及解析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)心率检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 心率测量范围：新生儿范围：15 ～ 350 bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小儿范围：15 ～ 350 bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成人范围：15 ～ 300 bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量精度：±1%或±1bpm，取大者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量分辨率：1bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）无创血压检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 需符合YY0670-2008标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具备测量结果数据传输到主机的功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全分类：CF型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 收缩压:25～290mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 舒张压:10～250mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 平均压:15～260mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小儿： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 收缩压：25～240mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 舒张压：10～200mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 平均压：15～215mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新生儿： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 收缩压：25～140mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 舒张压：10～115mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 平均压：15～125mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量精度：平均压测量误差±5mmHg之内、标准偏差8mmHg之内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量分辨率：1 mmHg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量过压保护：支持软件和硬件双重过压保护； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 软件过压保护： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 成人：297±3mmHg； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 小儿：297±3mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 新生儿：147±3mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 支持成人、小儿、新生儿三种测量模式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具有压力检验和漏气检测功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）血氧饱和度测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 需符合YY0784-2010国家标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具备测量结果数据传输到主机的功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全分类：CF型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量范围：0%～100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量精度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在70%～100%范围内，无运动条件下：成人/小儿：±2digits；新生儿：±3digits； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量方式：指夹/指套式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 分辨率：1%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 数据更新周期（响应时间）：不超过2s； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具有低血氧预警提示功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 故障检测功能：提供探头和电缆的故障检测功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）脉搏测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量范围：20bpm～254 bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量精度：± 3 bpm (成人/小儿) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量分辨率：1bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (八)血糖检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 需符合GB/T19634-2005，YY/T0466.1，YY0648-2008国家标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具备血糖检测结果数据无线传输功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测样本：新鲜的末梢毛细血管全血或静脉全血。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 用血样本量：≤0.6uL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量范围：1.1mmol/L～33.3mmol/L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测时间：每次检测所需时间≤10秒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 定标曲线：通过校正码自动选择测试曲线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测精度：1.1~5.55mmol/L（20~100 mg/dL）：不超过±0.83mmol/L（±15mg/dL）,精密度SD<0.34mmol/L(<6 mg/dL)；5.55~33.3mmol/L（100~600 mg/dL）：不超过±15%，CV<6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 供电方式电源：二颗7号AAA碱性电池; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电池使用次数：≧ 400 次; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 可选餐前或餐后血糖测量模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）尿常规测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 标准：需符合GB 4793.1-2007和YY 0648-2008国家标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测项目：至少包括比重、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、隐血、pH值、维生素C等十一项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测试速度：≥60个标本/小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 准确性：检测结果与相应参考溶液标示值相差同向不超过一个量级，不得出现反向相差。阳性参考溶液不得出现阴性结果，阴性参考溶液不得出现阳性结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量稳定性：分析仪开机8小时内，分析仪反射率测试结果的变异系数（CV，％）≤1％ ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 数据传输：具备检测结果数据无线传输功能，尿液操作区域与主机工作区域分离； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 屏显示功能：测试结果用半定量符号或国际单位表示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测结果：检测结果为半定量或定量数据，并能出具正常参考值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 开机自检功能：具备开机检功能，识别并报告错误； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 内置存储：机内可存储1000个样本结果； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）接触式体温测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量结果具有数据传输到主机的功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量范围：0℃～50℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量精度：测量误差为±0.1℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 分辨率：0.1℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 感温部：接触式传感器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具有体温超温提示功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十一）红外体温测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量范围：34.0~42.9℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量误差：34~34.9：±0.3℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35~42.0：±0.2℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 42.1~42.9：±0.3℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 分辨率：0.1℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 感温部：非接触式传感器，测温距离5~15厘米； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具有体温超温提示功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具备检测数据无线传输功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十二）呼吸测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 呼吸率范围：成人：0 - 120 rpm；小儿和新生儿：0 - 150 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 分辨率：1 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 精度：7~150 rpm: ±2rpm或±2%,取大者； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量导联：支持I导和II导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 频率：32KHz±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 基阻抗范围：200～2500Ω（使用带1kΩ电阻的心电电缆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 线性信号范围：最小3Ωp-p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 噪声：< 0.1Ω（峰值）（使用标准ECG电缆，病人阻抗为500Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十三）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标人需按招标方要求进行现场演示，现场演示环节占评分比例xx%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、整套设备内相关检测设备制造厂家不超过三家（不包含耗材），设备整体由一家单位提供维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、质保期2年。售后服务响应时间4小时，48小时解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、提供详细书面培训计划及教程及按计划实施培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、针对心电图、心率、血糖、血压、血氧饱和度、尿常规、体温等各项参数，生产厂家提供与这些参数相关的国家专利证书复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |