深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 心电图 | 是否进口 | * | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 5.2 | 合计金额 | 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 标准的十二导联同步采集、记录全自动分析心电图机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 高清晰彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥5.6英寸。分辨率≥320x240。彩色显示屏同屏显示12导心电波形，每导联显示时间≥2.8s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中英文操作，具有受检人ID号自动增加功能，支持条码扫描仪和磁卡读卡器读取数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 心电自动分析程序：可分析长达24秒的心电波形,分析算法有5种判断类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 型241种病倒分析，当心电信号采集结束时2秒钟之内自动出具分析结果，结果语言支持中英文切换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12导联同步采集，记录通道数：1、3、3+1、6、6+1、12，采集时间可选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10至24秒。记录模式：自动或手动，自动记录支持实时记录和回顾记录，当机器采集心电信号过程中自动分析发现任一导联有节律失常时，自动延长每一导联波形的记录长度或自动采集选定的节律导联60秒波形。节律导联记录：1个导联通道或者3个导联通道同时采集1分钟长时间节律记录，3个导联节律记录可任选12导联中某个导联。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 符合最新国际标准IEC60601-2-51（2003）（医用电气设备 第2-51部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 对有心电信号记录和分析功能的单波段和多波段心电图仪的特殊安全要求（包括必备的性能）），并能提供《认证通过声明书》，以心电图机确保更理想的信号准确性和分析的有效性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 数据存储：内存可存储≥40份以上心电波形数据，支持可选SD存储卡实现更大容量存储，已存储的心电图文件列表可以被打印出来。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 能用有线方式和无线方式和计算机进行连接。配合心电软可以进行心电图预约功能，在心电机上能观察或修改预约的患者信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 采样率≥8000 Hz；共模抵制比：≥100dB；模数转换精度：≤2.5 μV；频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 数字滤波器：低通滤波 75Hz，100Hz，150Hz三档、肌电滤波 25Hz/35Hz两档、交流滤波 50Hz或60Hz、基线抑制滤波 强/弱两档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 增益/灵敏度选择：1.25, 2.5, 5，10，20mm/mV，手动或自动或更多。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S或更多。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 接口：外部输入接口10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ；信号输出接口 0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机；USB接口 支持可选配条形码/磁卡读卡器，减少错误输入患者信息的机会；SD卡接口 支持SD存储卡、SD无线网卡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 便携式设计，机身重量：≤4.3Kg（含电池）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ▲机器自身具有RR间期、二阶梯实验检测功能，满足临床试验要求，不 需要产品升级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、配置要求：

| 心电图机主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 长效热敏纸 | 1本 |
| 热印头清洁笔 | 1支 |
| 输入检查用导电橡皮 | 1块 |
| 电源线 | 1根 |
| 导联线 | 1付 |
| 吸咐电极 | 6个 |
| 电极夹 | 4只 |
| 充电电池 | 1块 |
| 技术、使用说明书 | 1套 |