- 胎儿监护仪招标参数

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- 宫缩探头，0-100相对单位;

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 一体化探头架设计；

- 内置式宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)；

- 内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

- 中英文操作界面；有查找监护记录功能；

- 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 可选配无线探头，支持无线双胎心监护；国内医用专用频段，不受民用信号干扰；无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；无线探头工作距离≥100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；